HAVA KİRLETİCİLERİ ÖLÇÜM SENSÖR MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu teknik şartname, hava kalitesinin sürekli ve gerçek zamanlı izlenmesi amacıyla kullanılacak sensör modülünün teknik özelliklerini ve temin şartlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

2. GENEL ÖZELLİKLER

- Sensör modülü OPC-N3 farklı kanallarda sayım yapan PM sensörü içermelidir.

- PM sensörü lazer ışın saçılım metodu ile ölçüm yapmalı, doğruluğu r² = 0,9 olmalıdır.

- PM sensörü hem farklı kanallarda sayım sonuçlarını vermeli hem de kütlesel PM10, PM2.5 ve PM1 sonuçlarını vermelidir.

- PM sensörü 0-1000 µg/m³ aralığında 1 µg/m³ hassasiyetinde ölçüm yapabilmelidir.

- Sensör modülü SO2 sensörü içermelidir.

- SO2 sensörü elektrokimyasal yöntemle ölçüm yapmalı, doğruluğu r² > 0,7, LOD=5 ppb olmalıdır.

- SO2 sensörü 0-5000 ppb aralığında 1 ppb hassasiyetinde ölçüm yapabilmelidir.

- Sensör modülü NO2 sensörü içermelidir.

- NO2 sensörü elektrokimyasal yöntemle ölçüm yapmalı, doğruluğu r² > 0,82, LOD=2 ppb olmalıdır.

- NO2 sensörü 0-5000 ppb aralığında 1 ppb hassasiyetinde ölçüm yapabilmelidir.

- Sensör modülü CO sensörü içermelidir.

- CO sensörü elektrokimyasal yöntemle ölçüm yapmalı, doğruluğu r² > 0,8, LOD=10 ppb olmalıdır.

- CO sensörü 0-10 ppm aralığında 10 ppb hassasiyetinde ölçüm yapabilmelidir.

- Sensör modülü O3 sensörü içermelidir.

- O3 sensörü elektrokimyasal yöntemle ölçüm yapmalı, doğruluğu r² > 0,82, LOD=5 ppb olmalıdır.

- O3 sensörü 0-5000 ppb aralığında 1 ppb hassasiyetinde ölçüm yapabilmelidir.

- Sensör modülü sıcaklık, basınç ve nem ölçümlerini yapacak sensörler içermelidir.

- Sensör modülü güneş paneli ile çalışmalıdır.

- Sensör modülü üretici firma sensör modüllerinin, küresel bağlantı ile sürekli ve kesintisiz izlemesini sağlayacak ve WiFi, BLE, 2G ve NB-IoT ile çalışmasını temin etmelidir.

- Veri izleme için web tabanlı bir bulut yazılımı sağlanmalıdır. Bu yazılım üzerinden veriler görselleştirilmeli, analiz edilebilmeli ve raporlanabilmelidir.

- Sensör modülünün örnekleme periyodu 1, 5, 10, 15, 30 ve 60 dakika olarak ayarlanabilmelidir.

- Sensör modülü -10°C ile +65°C sıcaklık aralığında ve %10 ile %99 bağıl nem aralığında çalışabilmelidir.

- Cihaz IP34 koruma sınıfına sahip bir muhafaza içerisinde olmalıdır.

- Cihaz direk ve duvar montaj aparatları ile kuruluma uygun olmalıdır.

- Cihazın boyutları 35cm x 25cm x 20cm'yi aşmamalıdır.

- Cihazın ağırlığı güneş paneli dahil 3.5 kg'ı geçmemelidir.

- Cihaz minimum 3.7V 15.2Ah kapasiteli batarya ile donatılmalıdır.

- Cihazın beklenen kullanım ömrü en az 5 yıl olmalıdır.

- Elektrokimyasal sensörlerin ömrü en az 2 yıl, laser saçılım sensörlerin ömrü en az 5 yıl olmalıdır.

- Sensör verileri şifrelenmiş olarak güvenli bir şekilde iletilmeli ve saklanmalıdır.

- Cihaz kurulumu 5 dakikadan kısa sürede tamamlanabilmelidir.

- İki yıllık bulut yazılım hizmeti ürün fiyatına dahil olmalıdır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 Ölçüm Parametreleri ve Teknik Özellikleri

TABLO-1: ÖLÇÜM PARAMETRELERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| Parametre | Ölçüm Metodu | Ölçüm Aralığı | Hassasiyet/Doğruluk | Çözünürlük |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | Laser Saçılım | 0-1000 µg/m³ | r² > 0.9 | 1 µg/m³ |
| PM10 | Laser Saçılım | 0-1000 µg/m³ | r² > 0.9 | 1 µg/m³ |
| NO₂ | Elektrokimyasal | 0-5000 ppb | r² > 0.82, LOD: 2 ppb | 1 ppb |
| O₃ | Elektrokimyasal | 0-5000 ppb | r² > 0.82, LOD: 5 ppb | 1 ppb |
| SO₂ | Elektrokimyasal | 0-5000 ppb | r² > 0.7, LOD: 5 ppb | 1 ppb |
| CO | Elektrokimyasal | 0-10 ppm | r² > 0.8, LOD: 10 ppb | 10 ppb |
| Sıcaklık | Entegre çevre sensörü | -20°C - 60°C | 0°C-65°C: ±1.0°C<br>0°C-20°C: ±1.25°C | - |
| Nem | Entegre çevre sensörü | %0-100 | %20-80 RH'de ±%3 (25°C'de) | - |
| Basınç | Entegre çevre sensörü | 300-1100 hPa | ±1 hPa (0°C-65°C'de) | - |

4. GARANTİ VE BAKIM

- Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Garanti süresi boyunca periyodik bakım ve kalibrasyon hizmeti sağlanmalıdır.

- Arıza durumunda 72 saat içinde müdahale edilmelidir.

- Yedek parça ve teknik servis desteği 10 yıl süreyle sağlanmalıdır.

5. EĞİTİM VE DOKÜMANTASYON

- Cihazın kurulum, kullanım ve bakımı konusunda kullanıcılara eğitim verilmelidir.

- Türkçe kullanım kılavuzu, bakım kılavuzu ve teknik dokümanlar teslim edilmelidir.

- Bulut yazılımının kullanımı konusunda eğitim verilmelidir.

6. KABUL VE MUAYENE

- Cihazın kurulumu tamamlandıktan sonra en az 1 haftalık test süresi uygulanmalıdır.

- Test süresinde cihazın tüm fonksiyonları kontrol edilmelidir.

- Ölçüm sonuçlarının doğruluğu referans metodlarla karşılaştırılmalıdır.