ÇEVRESEL GAZ VE EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu teknik şartname, çevresel gaz ve emisyon ölçüm sisteminin teknik özelliklerini ve temin şartlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

2. GENEL ÖZELLİKLER

- Sistem CO2, CH4 ve Black Carbon ölçümü yapabilmelidir.

- Sistem kendi içinde veri depolama özelliğine sahip olmalıdır.

- Sistem gerçek zamanlı veri aktarımı yapabilmelidir.

- Sistem WiFi, Bluetooth ve 4G bağlantı özelliklerine sahip olmalıdır.

- Sistem çevresel sıcaklık ve nem verilerini ölçebilmelidir.

- Sistem web tabanlı bir arayüz üzerinden izlenebilmelidir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 Ölçüm Parametreleri ve Teknik Özellikleri

TABLO-1: ÖLÇÜM PARAMETRELERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| Parametre | Ölçüm Metodu | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Çözünürlük |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | NDIR (Photoacoustic) | 400-5000 ppm | ±(50 ppm + %2.5) @ 400-1000 ppm<br>±(50 ppm + %3) @ 1001-2000 ppm<br>±(40 ppm + %5) @ 2001-5000 ppm | 1 ppm |
| CH4 | TD-LAS | 0-1000 ppm | 5 ppm + %2 ölçüm değeri | 0.1 ppm |
| Black Carbon | UV-VIS-IR | 0-1 mg/m³ | LOD: 30 ng/m³ (5 dk örnek) | 0.001 μg/m³ |
| Sıcaklık | Entegre sensör | -10°C - 60°C | ±0.8°C | 0.1°C |
| Bağıl Nem | Entegre sensör | 0-100% RH | ±6% RH | 0.1% RH |
| Basınç | Entegre sensör | 300-1100 hPa | ±1 hPa (0°C-65°C'de) | 1 hPa |

3.2 Sistem Teknik Özellikleri

TABLO-2: SİSTEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C - 60°C |
| Çalışma Nem Aralığı | %0-95 RH |
| Veri Kayıt Aralığı | 1, 5, 10, 30, 60 dakika (ayarlanabilir) |
| Veri Depolama | 16 GB dahili hafıza |
| Bağlantı | WiFi, Bluetooth, 4G/NB-IoT |
| Güç Kaynağı | 5V DC |
| Koruma Sınıfı | IP34 |
| Veri Çıkışı | Web arayüzü, API desteği |

4. GARANTİ VE BAKIM

- Sistem en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Garanti süresi boyunca periyodik bakım ve kalibrasyon hizmeti sağlanmalıdır.

- Arıza durumunda 48 saat içinde müdahale edilmelidir.

- Yedek parça ve teknik servis desteği 10 yıl süreyle sağlanmalıdır.

5. EĞİTİM VE DOKÜMANTASYON

- Sistemin kurulum, kullanım ve bakımı konusunda kullanıcılara eğitim verilmelidir.

- Türkçe kullanım kılavuzu, bakım kılavuzu ve teknik dokümanlar teslim edilmelidir.

- Web arayüzü kullanımı konusunda eğitim verilmelidir.

6. KABUL VE MUAYENE

- Sistemin kurulumu tamamlandıktan sonra en az 1 haftalık test süresi uygulanmalıdır.

- Test süresinde sistemin tüm fonksiyonları kontrol edilmelidir.

- Ölçüm sonuçlarının doğruluğu referans metodlarla karşılaştırılmalıdır.